附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	预算
单价

	喉镜
	1
	配备3片中号喉镜片，满足气管插管要求
	4650

	呼吸机
	2
	一、有创呼吸机
二、数量：贰套
三、设备主要用途说明：适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机。
四、系统要求
1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；
2.★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准； 
3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；
4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；
5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；
6.交货时间：≤1个月；
7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。
五、配置及性能要求 
1、▲要求具备强大的涡轮技术，能够脱离中央供气约束进行院内转运，涡轮质保≥8年；
2、▲要求涡轮最高持续恒定峰流速≥250L/min；
3、要求具备无创及有创通气，满足序贯治疗理念；
4、要求监测项目及报警内容全面，人性化报警设置，不同的通气方式（有创/无创）有不同的报警管理；
5、要求操作简单直接，具备彩色中文触摸界面；
6、要求提供一次性使用配件（呼出阀、流量传感器、呼吸回路等），符合感控要求；
7、基本通气模式要求：
1)要求具备间歇指令正压通气 VC-CMV；
2)要求具备辅助间歇指令正压通气VC-AC；
3)要求具备同步间歇指令通气 VC-SIMV；
4)要求具备同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS；
5)要求具备持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS；
6)▲要求具备压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量；
7)要求具备叹息Sigh；
8)要求具备窒息通气Apnea V；
9)▲要求具备双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV+；
10)▲要求具备无创通气NIV，可适用于所有的通气模式
8、先进通气功能要求：
1)▲要求具备AutoFlow-自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程支持患者自主呼吸；
2)要求具备BIPAP-双水平气道正压通气模式，全程允许患者自主呼吸，人机同步性高；
9、技术指标要求：
1)要求潮气量范围不低于：50-2000ml；
2)要求呼吸频率范围不低于10-120bmp；
3)要求吸气时间范围不低于：0.2-10s；
4)▲要求吸气流速：恒定峰流速250L/min；
5)▲要求吸气压力范围不低于: 1-99mbar；
6)▲要求呼气末正压/叹息PEEP范围不低于：0-50mbar；
7)要求压力支持Psupp范围不低于：0-50mbar；
8)要求吸入氧浓度：21-100%；
9)要求吸气触发灵敏度（流量触发）范围不低于：1-15L/min；
10)要求吸气终止灵敏度范围不低于：5－75％PIF（吸气峰流速）；
11)要求窒息通气报警范围不低于：15-60s；
12)▲要求具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值；
13)▲要求具备同步自动泄露补偿功能，有创通气下最高补偿≥10L/min；无创通气容控模式下最高补偿≥25L/min，无创通气压控模式下无上限；
10、监测项目要求：
1)要求具备彩色触摸显示控制屏≥12寸；
2)要求屏幕所有显示内容可自定义设置，如最多可同屏显示6个环图；
3)▲要求具备非压差式流量传感器（铂金丝），精确度高，反应速度快，使用过程中可自动标定，维护方便，可一次性或重复消毒使用，防止交叉感染；
4)要求长效氧电池使用时间长；
5)▲要求至少可监测吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、总呼吸频率、自主呼吸频率、流量、机械分钟通气量、自主分钟通气量、分钟泄漏气量、气道峰压、平台压、平台时间、平均压、呼气末正压PEEP、吸气时间、吸呼比；
6)要求同屏显示3道波形，最多显示4条波形：压力、流量、容量、CO2（选配CO2监测）、与时间的波形；
7)要求可监测肺顺应性、气道阻力、RSB-浅快呼吸指数（0 to 9999L/min）；
8)要求同屏可显示≥3个环图，Pressure / Volume、Volume / Flow、Flow / Pressure；
9)要求可监测趋势图≥10天；
11、报警要求：
1)要求具备智能三级声光报警系统；
2)要求具备人机对话功能，提供中文报警文字信息；
3)要求至少具备气源报警、气道压力（高/低）报警、呼吸频率（高/低）报警、吸入潮气量过高报警、分钟通气量（高/低）报警、窒息报警、吸入氧浓度（高/低）报警、管道脱落/泄漏报警、机器故障报警；
12、操作系统要求：
1)要求操作界面良好并且操作步骤简单（中央旋钮操作）；
2)要求具有操作安全保护功能；
3)▲要求报警信息以中文显示；
13、特殊功能要求：
1)要求标配一体化雾化功能，气动（潮气量有保证）；
2)要求具备智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟；
3)要求具备吸气保持功能（15s）；
4)要求具备呼气保持功能（15s）；
5)要求具备参数调节确认功能，保障患者通气安全；
6)要求具备极限参数调节确认功能，保障患者通气安全；
7)要求具备波形冻结功能；
8)要求具备开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿；
9)要求具备屏幕锁定功能；
10)要求具备漏气测定及自动补偿功能；
11)▲要求具备待机功能；
12)要求具备与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性（RS232）；
六、售后服务和技术培训
1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；
2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；
3.★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；
4.保证95%的开机率（年工作日按365天）；
5.培训：现场培训直至使用科室会使用；
6.提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；
7.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；
8.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；
9.提供产品的技术资料纸质版及电子版各壹套（含操作手册、维修手册等）。
七、其它事项
1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；
2.请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。
	290000


