{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备清单","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备名称","数量","控制\n单价（元）","预算\n总价（元）","技术参数"]
["双击等离子凝切刀",1,380000,380000,"一、等离子体手术系统\n二、数量：壹套\n三、设备主要用途说明：用于妇产科子宫肌瘤、息肉，粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔粘连等宫腔疾病的治疗。\n四、系统要求\n1.设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；\n2.▲整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；\n3.须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；\n4.属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；\n5.投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；\n6.交货时间：≤1个月；\n7.其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。\n五、配置及性能要求\n（一）主机要求\n1.要求等离子主机与刀头为同一个生产厂家；\n2.要求至少具备两种模式：一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；\n3.要求一个治疗刀头至少能同时实现消融、止血、切割功能；\n4.要求手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音；\n5.要求治疗主机能自动识别手柄、脚踏的连接状态；能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；\n6.要求能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级至少达到IPX8；\n7.▲要求工作频率≥100KHz±10KHz；\n8.▲要求输出模式为等离子输出：≥10档可调；\n9.要求整机输入功率：≤700W，整机输出功率：≤350W；\n（二）电切镜配置要求\n1.▲要求镜子：≥12°，蓝宝石镜，Φ4mm；\n2.要求手柄：被动式操作器；\n3.要求内鞘：≤24Fr；\n4.要求外鞘：≤26Fr；\n5.要求带进、出水通道和控制开关；\n6.要求能够360°旋转；\n（三）手术电极要求\n1.要求具备与宫腔检查镜配套使用的等离子刀头，并有多种规格型号可选；\n2.要求电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作；\n3.要求多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头；\n4.▲要求配备电极至少包含：环状电极、铲状电极、钩状电极、柱状电极、滚状电极、可重复使用电极等各种型号；\n（四）配置及其它要求\n1．▲要求整套系统使用寿命≥6年;\n2．要求整套系统配置至少包括：等离子体手术系统（主机含脚踏）一台，光学内窥镜（电切镜）2支，外鞘2支，内鞘2支，手柄2个，闭孔鞘芯2个；\n六、售后服务和技术培训\n1.负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；\n2.投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；\n3.▲设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；\n4.培训：现场培训直至使用科室会使用；\n5.提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；\n6.报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；\n7.机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；\n8.提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。\n七、其它事项\n1.请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；\n请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。"]
["微波治疗仪",1,80000,80000,"1、要求工作频率：2450MHz±50 MHz ；2、要求输入功率：≤600VA；3、▲要求输出功率至少包括：0~100W；4、要求治疗模式至少包括：连续波、脉冲波；5、要求时间设置至少包括：0~30分；6、要求治疗方案：≥ 5种，调出方案后可一键启动；7、要求工作温度至少包括：5~40℃ ；8、要求微波泄漏：≤0.2mW/cm2；9、要求穿透深度：≥12cm；10、▲要求使用寿命≥ 6年；11、要求设备重量：≤40kg；12、辐射器配置至少包括：圆形直径为130mm~150mm、方形200×80mm；13、要求调节支臂：360度满足任意治疗角度需要；"]
["微波治疗仪",2,16800,33600,"具备方形、圆形等多种理疗探头，变频输出、进口磁控管用于患者伤口恢复，双路"]
["微波治疗仪",2,16800,33600,"具备方形、圆形等多种理疗探头，变频输出、进口磁控管用于患者伤口恢复，双路"]
["低频电磁脉冲治疗仪",1,32000,32000,"用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。双通道两路输出，磁疗与电疗。输出脉冲频率＜1000Hz；电疗最大输出幅度有效值＜25V；磁疗头中心表面磁场强度在0.1～10mT，电疗与磁疗强度可调"]
[{"$nulls":3},559200]