{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备清单","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[3,4,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备名称","数量","控制\n单价（元）","预算\n总价（元）","技术参数"]
["医用洁净空气压缩机及储气罐",1,60000,60000,"1、要求至少包括变频空气压缩机1台、储气罐（≥1m³）1个、空气干燥机1台、三级过滤器1组；2、要求空压机功率≥15KW，转速≥3000rpm；3、要求空压机起动方式为永磁变频启动；4、要求空压机排气压力:6-10公斤；5、要求空压机噪声≤70dB；6、要求空压机排气量≥2立方/分；7、要求空压机气体含油量≤3ppm；8、要求空压机防护等级/绝缘等级优于或等于IP23/F；9、要求空压机公称容积流量/额定排气压力≥2.3/0.8m3/min）/ MPa；10、要求储气罐容积≥1m³，储气罐使用寿命≥7年；11、要求空气干燥机功率≥0.3KW；"]
["全自动干式免疫荧光分析仪",1,5000,5000,"1、要求分辨率＜20fm，重复性（变异系数CV）：同一个检测通道对某一标准测试盒CV不大于2%；两个检测通道对同一标准试剂盒CV不大于5%；2、要求准确性：对于含标准条带的标准试剂盒，连续测量10次，所得的fm值与对应的fm标称值测量误差优于±10%；3、要求速度快，反映时间短，第一个测试结果≤8分钟，接下来每一个结果≤30s；4、要求每小时完成样本测试≥ 120个；5、要求最小样本量≤60ul；6、要求同一管样本可同时至少进行NT-proBNP、cTnl、PCT、CK-MB、MYO和D二聚体等；7、要求温控性能：孵育板上的温度差不大于2%；"]
["生命体征模拟仪",1,220000,220000,"详见附件3"]
["电器安全检测仪",1,70000,70000]
["组织包埋盒打印机",1,180000,180000,"详见附件4"]
[{"$nulls":3},535000]