过氧化氢低温等离子体灭菌器技术参数及主要技术规格

- 过氧化氢低温等离子体灭菌器

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于常规手术器械、精密器械、腔镜管腔器械等器械与器具的低温等离子消毒与灭菌。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 容积要求：容积≥225L，且腔体结构为矩形；

  - 要求灭菌温度：≤50℃±5℃；

  - 门要求：采用顶杆驱动式电动升降门，具有门障碍开关功能；

  - 要求过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，每个卡匣≥12个胶囊，H2O2用量误差＜1%，PH＜2.6，54℃放置14d含量下降率＜3.04%，并提供省级以上检测机构出具的检测报告；

  - 要求具备胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数，提供胶囊计数记忆功能实物照片；

  - 要求具备过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%，提供省级以上检测机构出具的检测报告；

  - ▲要求具备过氧化氢过滤器：产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,提供省级以上检测机构出具的数据检测报告；

  - ▲残留量要求：采用晶体管控制电源，功率≤500W，解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。

  - 要求系统实时监测电源功率且记录，自动判断与处理电源异常故障；

  - 要求具备打印机：采用微型热敏打印机，打印记录保存3年以上,通讯速率≥19.2Kbps；

  - ▲触摸屏要求：≥5英寸彩色触摸屏控制，至少可显示温度、压力、时间、循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供实际界面照片。

  - ▲程序数量要求：根据灭菌物品特点，能设置多个灭菌程序，至少具有全循环、快速循环、软镜循环等程序，提供软镜灭菌程序程序证明佐证，可满足不同物品、不同灭菌时间要求，提供软镜循环程序运行流程参数打印证明材料；

  - 程序运行时间要求：全循环≤55分钟，软镜循环≤45分钟，快速循环≤26分钟，提供软镜程序的运行流程参数打印证明材料；

  - 倒计时显示：具有倒计时显示功能，可根据装载情况自动调整剩余时间，提供倒计时程序界面证明材料；

  - ▲腐蚀率要求：灭菌后对金属器械的腐蚀率（Rmm/a）≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀，需提供省级以上检测机构检测报告；（检测运行≥150锅次数据检测报告）

  - 要求具备毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害，提供省级以上检测机构检测报告；

  - ▲设计寿命要求：要求设计寿命≥10年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。