玉溪市人民医院购置

手术动力系统技术参数及主要技术规格

- 手术动力系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于耳钻，鼻、喉刨削，并且对小体骨进行钻、锯、切割等。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

（一）主机要求

  - 要求具备≥7寸彩色液晶触摸菜单操作界面，工作参数可数字化实时显示；

  - ▲要求主机配备微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

  - ▲要求主机配备闭环控制系统，可主动预警提示注意事项，故障自诊断和保护技术；

  - ▲电气安全要求:BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计；

  - 要求配备双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；

  - 要求主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；

  - ▲要求具备手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别；

  - 要求能够设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作；

（二）脚踏开关配置及要求

  - 要求线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；

  - 要求至少为IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

  - 要求承载重量≥1350N（138kg)，头端部外径 ≤6.7mm；

- 刨手柄配置及要求

  - 要求至少为轻量化铝合金材质手柄，表面采用硬质阳极氧化工艺，防刮耐磨；

  - 外形尺寸：最大外径≤Φ20mm， 电缆线长度：≥3m，重量：≤0.48kg；

  - 转速范围至少为：单向转6000-13000r/min， 往复转500-6000r/min；

  - ▲要求为全密封磁力驱动电机，振动小，噪音低，发热量小，可高温高压消毒；

  - ▲要求具备内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；

  - ▲要求具备手控控制系统，带有抽吸调节阀设计，方便快速更换刀具；

  - 要求脚踏控制无级调速；往复转频率最高≥4Hz；

  - ▲要求具有自动识别刀具的功能；

  - 要求具有冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

  - 要求满足BF型电气安全设计；

- 刨刀具（刀头）配置及要求

- 优质不锈钢制作，操作方便，可高温高压消毒；

- ▲刨刀具外管最细规格直径≤3.6mm；

- 全规格刨刀具可选，便于实施手术；

- 微电机配置及要求

- 要求配备ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

- 要求体积小，最大外径≤21mm，重量轻，≤110g；

- 要求微电机具备配备高速电机马达，保证输出动力强劲稳定，要求峰值输出功率≥100W；

- ▲要求具备自动风冷技术，要求温升小，噪音低，工作最高温度＜40℃；

- 要求输出速度为0-40000r/min，脚踏控制无级调速；

- ▲要求恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

- ▲要求能够接刚性传动无级变向磨钻手柄；

- 高速磨钻手柄要求

- 要求配备ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

- 要求外径φ15mm，角度≥21°，超轻，执笔式、防滑结构设计；

- ▲要求最高转速≥80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转；

- 要求具备冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路，冲洗管长度：≥27mm；

- 要求具备各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要；

- ▲要求手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转，适合精细手术操作；

- ▲要求急停时间＜0.2s。

- 高速磨钻头要求

- 多种钨钢、不锈钢材质，锋利耐用，可高温高压消毒；

- 全规格磨钻头可选，便于实施手术；

- ▲要求最高转速≥80000r/min，径向跳动＜0.01mm；

- 细长臂磨钻手柄

- 要求配备ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；

- 各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要；

- 要求手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转，适合精细手术操作；

- 要求急停时间＜0.2s。

- 细长支撑杆附

- 外管径≤4.5mm;

- 要求至少包含直型、成角型、弧型、带护鞘支撑杆四种可选;

- 要求至少包含长度80/135/155/175mm可选;

- ▲要求护鞘前端为锥形设计，防止视野遮挡;

- 耳内镜下磨钻

- 要求专为耳内镜下使用，不损伤皮肤，保护耳内镜；

- 要求自带注水功能；

- 要求多种规格磨头可选；

- 注水套件

- 要求泵管、输水管、注水管采用医用硅橡胶，可高温高压消毒；

- 要求具备不锈钢管夹；

- 要求具备不锈钢材质挂杆；

- 清洁套件

- 配备专用清洁剂；

- 配备专用润滑剂。

- 配置及其他要求

- ▲要求整套系统使用寿命≥6年；

- 要求整套系统配置至少包括：主机一套，动力装置全功能控制软件一套，脚踏开关一套，刨削手柄一件，一次性无菌眼耳鼻喉刨刀一套，一次性无菌眼耳鼻喉钻头一套，微电机一件，磨钻手柄一套，一次性无菌磨钻头一套，注水套件一套，清洁套件一套。

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护,质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。