脉动真空清洗消毒器技术参数及主要技术规格

- 脉动真空清洗消毒器

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于常规手术器械、精密器械、腔镜管腔器械等器械与器具的消毒。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - ★整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 要求容积：≥150L；

  - ▲装载方式要求：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接；

  - 要求材质至少为：舱体材质采用316Ti镜面不锈钢，管路采用卫生级304不锈钢管路；

  - 要求开门形式：单门，重力密封方式，助力翻盖门；

  - 要求加热方式：电加热，排水需具备冷却功能；

  - 要求运行流程至少包含：脉动真空清洗、真空超声清洗、煮沸消毒、真空干燥及热风干燥；

  - ▲要求液位可调：能根据负载量，三级液位可调，节能运行，同时可自动调整耗材进给量；

  - 要求超声波功率可调：根据不同液位自动调整超声功率；

  - 要求具备清洗效果检测报告：应提供省级以上疾控部门出具的依据清洗消毒器行业标准《YY/T 0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告；

  - ▲要求程序名称：≥10套预置程序，≥20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑；提供所投品牌所投型号预设≥10套预置程序，≥20套自定义程序的程序界面证明材料；

  - 要求显示屏：≥5寸彩色触摸屏；

  - 要求具备运行倒计时：要求屏幕实时显示倒计时，提供倒计时屏幕显示照片；

  - ▲柜体设计要求：要求为夹套设计，提供夹套设计证明材料及生产厂家压力容器设计许可证和压力容器制造许可证；

  - ▲安全阀要求：设备需配置安全阀，提供实物图片证明材料；

  - ▲要求整机使用寿命≥6年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。